PENGARUH VARIASI mAs TERHADAP DENSITAS PADA HASIL

RADIOGRAF OS FEMUR

Aulia Annisa1 Cipta Ismaya Rahman 2 Muhammad Firdaus3

1Department of Radiology University Awal Bros Pekanbaru, Indonesia

Corresponding author: Cipta Ismaya Rahman Email: ciptaismayar@gmail.com Received: written by editor; Revised: written by editor; Accepted: written by editor (date of submission, 10pt)

ABSTRACT

Background: Radiologic examination is needed to diagnose abnormalities in the human body. The results of radiograph images can show the anatomical structure of the human body. To obtain radiographic results it is necessary to provide the right exposure factor. mAs is the multiplication of the amperage value by the exposure time. A larger mA factor or longer exposure time will produce a darker image, higher image density, setting the right exposure factor can produce an optimal radiograph density capable of showing the effect of a clear degree of blackness between organs that have different densities and thicknesses, if mAs is increased the density increases, when mAs decreases the density decreases. Density is the degree of blackness of a film, radiograph caused by X-ray emission. The purpose of this study is to determine the results of how density affects the results of radiographs of the os femur.

Methods: This research is a type of quantitative research using experimental methods to find out how the effect of mAs variations and how much the range of changes in value on density in AP projection femur examinations using mAs variations namely mAs 4, 8, 10, 12, 20, 25, and 32 with a fixed kV of 70 kV. Results: The results of this study indicate that there is a change in the effect of density quality on the variation of mAs on the radiograph results of the femoral os using the Friedman test p-value <0.001 which means less than 0.05, And the range of changes in density values at the caput femur, collum femur, collum femur, and greater trochanter there are changes in each mAs variation, The value of density variation against 7 mAs variations in radiograph results at variations of 4 to 32 mAs shows the density value increases by 0.14, for the range of increase in each variation it is ± from 0.02 to 0.05.

Conclusions: The purpose of this study is to determine the results of how density is affected and the results of how the range of changes in density values on femur radiographs.

Keyword : mAs Variation, Density, Femur Radiograph

Pendahuluan

Radiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses pembuatan gambar dan organ dengan menggunakan radiasi sinar-X sebagai sumbernya. Ilmu radiologi memiliki peranan yang sangat penting di dalam bidang kedokteran atau medis dan peranan penting dalam pelayanan Kesehatan. Hasil gambaran radiografi sangat membantu dalam hal mendiagnosa suatu penyakit. Instalasi radiologi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion (Zairiana, 2017).

Sinar-X adalah pancaran gelombang elektromagnetik, mirip dengan gelombang radio, panas, cahaya dan sinar ultraviolet, tetapi gelombangnya sangat pendek. Sinar-X bersifat heterogen, dengan panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan antara sinar-X dan sinar elektromagnetik lainnya terletak pada panjang gelombangnya. Panjang gelombang sinar-X adalah 1 / 10.000 cm dari panjang gelombang cahaya, karena panjang gelombangnya yang sangat pendek, sinar-X dapat menembus benda. Sinar-X ada yang dinamakan pengaturan faktor eksposi yang mempengaruhi kualitas citra radiograf (Rasad, 2005).

Faktor eksposi adalah faktor yang meningkatkan dan mengkuantifikasi kualitas dan kuantitas radiasi sinar-X yang digunakan untuk membuat citra radiografi. Tegangan tabung kilo volt (kV), arus tabung milliampere (mA), waktu dengan satuan (s), dan faktor jarak focus film distance (FFD) serta luas lapangan penyinaran merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kinerja nya (Rasad, 2005). Faktor eksposi ada yang dinamakan pengaturan mAs yang mempengaruhi kualitas citra radiograf.

mAs merupakan perkalian antara besaran nilai amper dengan waktu eksposi mAs menunjukan kuantitas radiasi (Rasad,2005). Faktor mA yang lebih besar atau waktu paparan yang lebih lama akan menghasilkan citra yang lebih gelap, densitas citra yang lebih tinggi. Pemberian faktor eksposi yang tidak sesuai dapat memberikan informasi secara otomatis, faktor eksposi yang terlalu  tinggi dapat menyebabkan hasil radiografi hitam (gelap), dan juga memberikan faktor eksposi yang terlalu rendah akan menghasilkan faktor eksposi yang terang (Wita, 2018). Pengaturan mAs terdapat adanya densitas pada hasil radiograf yang dapat mempengaruhi kualitas citra radiograf.

Densitas adalah derajat kehitaman suatu film, radiograf yang disebabkan oleh pancaran sinar-X, densitas dapat diukur dengan menggunakan densitometer untuk menghitung tingkat penghitaman pada film (Lestari, 2019).

Untuk mendapatkan hasil radiografi yang akurat, diperlukan faktor eksposi yang tepat agar menghasilkan kualitas gambar yang baik dan jelas. Pengaturan faktor eksposi yang tepat dapat menghasilkan densitas radiograf yang optimal yaitu mampu menunjukan pengaruh derajat kehitaman yang jelas antar organ yang mempunyai kerapatan dan ketebalan berbeda. Jika mAs dinaikkan kepadatan meningkat, ketika mAs menurun maka densitas menurun. Arus tabung menentukan banyaknya jumlah elektron yang dihasilkan untuk menembus bahan. Semakin tinggi arus tabung yang digunakan maka intensitas sinar-X pun ikut meningkat, sebaliknya semakin rendah arus tabung yang digunakan maka akan semakin rendah pula intensitas sinar-X yang dihasilkan. Selain itu, pengaturan waktu paparan (s) juga mempengaruhi tingkat ketajaman citra sinar-X yang dihasilkan. Semakin lama waktu yang digunakan untuk eksposi akan menyebabkan penyebaran elektron dari tabung tidak dapat dikendalikan sehingga ketajaman citra menjadi berkurang (Utami, 2020).

Radiograf femur adalah radiografi yang dilakukan tanpa menggunakan media kontras untuk melihat kelainan yang ada pada femur. Radiografi femur memiliki proyeksi Antero Posterior (AP) dan proyeksi Lateral (L) Femur atau struktur tulang terpanjang dan terkuat yang membentang dari panggul ke lutut (Bontrager, 2018). Pengaruh mAs terhadap hasil radiograf femur ialah femur ini memiliki ketebalan yang cukup tinggi dan kontras tidak sama pada bagian distal femur memiliki ketebalan atau kerapatan yang tinggi sedangkan di bagian proksimal femur memiliki ketebalan atau kerapatan yang rendah (Utami, 2020). Beberapa kali dengan menggunakan variasi mAs, setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan densitometer. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan variasi mAs terhadap densitas pada hasil radiograf femur, dengan menggunakan analisis data kuantitatif eksperimen metode uji friedman test, peneliti menggunakan 7 variasi mAs sampel hasil radiograf femur untuk mengetahui atau menguji perbedaan dari yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Setelah itu peneliti mengukur perubahan nilai densitas pada hasil radiograf os femur yang telah di ukur dengan menggunakan densitometer, untuk mengetahui berapa rentang perubahan nilai densitas dengan 7 variasi mAs pada phantom femur proyeksi AP, dengan memasukkan data nilai yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan di deskripsikan.

Metode

Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif metode eksperimen, dengan sampel hasil radiograf pemeriksaan os femur proyeksi AP dengan menggunakkan variasi mAs sebanyak 7 variasi. Objek yang digunakan phantom os femur, variabel bebas dengan  menggunakan variable bebas variasi mAs 4, 8, 10, 12, 20, 25, dan 32, dan variable terikat hasil radiograf os femur dengan variable terkontrol yaitu kv, FFD, Central Point, Central Ray, Densitometer, Imaging Plate, Phantom Femur, Pesawat sinar-X. Instrumen penelitian menggunkan pesawat sinar-X, phantom femur, kaset 35 x 43 cm, densitometer, hasil radiograf, dan kamera, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi eksperimen, dan dokumentasi.

Penelitian melakukan pemeriksaan radiografi femur menggunakan phantom femur dengan proyeksi AP yang di ekspose beberapa kali dengan menggunakan variasi mAs, setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan densitometer. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan variasi mAs terhadap densitas pada hasil radiograf femur, dengan menggunakan analisis data kuantitatif eksperimen metode uji friedman test, peneliti menggunakan 7 variasi mAs sampel hasil radiograf femur untuk mengetahui atau menguji perbedaan dari yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Setelah itu peneliti mengukur perubahan nilai densitas pada hasil radiograf os femur yang telah di ukur dengan menggunakan densitometer, untuk mengetahui berapa rentang perubahan nilai densitas dengan 7 variasi mAs pada phantom  femur proyeksi AP, dengan memasukkan data nilai yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan di deskripsikan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh variasi mAs terhadap densitas pada hasil radiograf os femur

Tabel 1 Hasil Pengukuran Densitas

| Variasi mAs | Titik Densitas |  |  |  | Rata-Rata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caput Femur | Collum Femur | Corpus Femur | Greater Trochanter |  |  |
| 4 mAs | 0,50 | 0,38 | 0,38 | 0,42 |  | 0,42 |
| 8 mAs | 0,54 | 0,39 | 0,39 | 0,44 |  | 0,44 |
| 10 mAs | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |  | 0,45 |
| 12 mAs | 0,57 | 0,41 | 0,44 | 0,46 |  | 0,47 |
| 20 mAs | 0,71 | 0,42 | 0,46 | 0,48 |  | 0,52 |
| 25 mAs | 0,73 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |  | 0,54 |
| 32 mAs | 0,85 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |  | 0,57 |

Berdasarkan pengukuran densitas dengan densitometer di beberapa titik anatomi pada hasil radiograf os femur memperoleh hasil nilai densitas dan rata-rata nilai densitas terhadap hasil radiograf femur untuk variasi mAs di tampilkan pada tabel 1, diketahui bahwa pada anatomi caput femur menunjukan bahwa perubahan nilai densitas yang tertinggi di caput femur pada variasi 32 mAs dengan perubahan  naik mencapai 0,85, sedangkan perubahan nilai densitas turun pada caput femur variasi 4 mAs dengan perubahan sampai 0,50. Pada anatomi collum femur menunjukan bahwa perubahan nilai densitas yang tertinggi di collum femur pada variasi 32 mAs dengan perubahan naik mencapai 0,46, sedangkan perubahan nilai densitas turun pada collum femur variasi 4 mAs dengan perubahan sampai 0,038. Pada anatomi corpus femur menunjukan bahwa perubahan nilai densitas

yang tertinggi di caput femur pada variasi 32 mAs dengan perubahan naik mencapai 0,48, sedangkan perubahan nilai densitas turun pada corpus femur variasi 4 mAs dengan perubahan menurun sampai 0,42. Sedangkan pada anatomi Greater Trochanter menunjukan bahwa perubahan nilai densitas yang tertinggi di Greater Trochanter pada variasi 32 mAs dengan perubahan mencapai 0,50, sedangkan perubahan nilai densitas yang terendah di Greater Trochanter pada variasi 4 mAs dengan perubahan sampai 0,42.

Hasil rata-rata nilai densitas pada variasi mAs yaitu 4 mAs rata-rata densitas sebesar 0,42, pada variasi 8 mAs rata-rata densitas sebesar 0,44, pada variasi 10 mAs rata-rata densitas sebesar 0,45, pada variasi 12 mAs rata-rata densitas sebesar 0,47, pada variasi 20 mAs rata-rata densitas sebesar 0,52, dan pada variasi 25 mAs rata-rata densitas sebesar 0,54, pada variasi 32 mAs rata-rata densitas sebesar 0,57.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

| Variasi mAs | 𝜌 − Value | Sig. | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 mAs | 0.161 |  |  |
| 8 mAs | 0.161 |  |  |
| 10 mAs | 0.142 |  |  |
| 12 mAs | 0.335 | >0.05 | Normal |
| 20 mAs | 0.104 |  |  |
| 25 mAs | 0.034 |  |  |
| 32 mAs | 0.016 |  |  |

Hasil uji normalitas variasi mAs Maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal (p-Value > 0,05).

Tabel 3 Hasil Uji Friedman

| Variasi mAs | 𝜌 − Value | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 4 mAs |  |  |
| 8 mAs |  |  |
| 10 mAs |  |  |
| 12 mAs | < 0.001 | Ada Pengaruh |
| 20 mAs |  |  |
| 25 mAs |  |  |
| 32 mAs |  |  |

Hasil uji Friedman penelitian dengan p-value 0,001, jika p-value < 0,05 dapat diketahui bahwa ada perubahan variasi mAs terhadap kualitas densitas pada hasil radiograf femur, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan Ho ditolak dan Hi diterima.

Tabel 4 Hasil Mean rank

| Variasi mAs | Mean Rank |
| --- | --- |
| 4 mAs | 1.00 |
| 8 mAs | 2.00 |
| 10 mAs | 3.00 |
| 12 mAs | 4.00 |
| 20 mAs | 5.00 |
| 25 mAs | 6.00 |
| 32 mAs | 7.00 |

Hasil pengujian ini pada mAs 32 menunjukkan hasil paling baik atau nilai yang tertinggi untuk menginformasikan radiograf phantom femur yang optimal.

Berdasarkan hasil rentang perubahan nilai densitas di dapatkan rentang nilai densitas pada pervariasi mAs yang di jabarkan dengan grafik sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai Variasi Densitas

| Variasi mAs | Nilai Variasi Densitas |
| --- | --- |
| 4 mAs | 0,42 |
| 8 mAs | 0,44 |
| 10 mAs | 0,45 |
| 12 mAs | 0,47 |
| 20 mAs | 0,52 |
| 25 mAs | 0,54 |
| 32 mAs | 0,57 |

Grafik Nilai Variasi Densitas

Densitas

0,57

0,54

0,52

0,47

0,45

0,44

0,42

Berdasarkan hasil grafik nilai variasi densitas terhadap 7 variasi mAs pada hasil radiograf memperlihatkan bahwa pada variasi 4 sampai 32 mAs menunjukkan nilai densitas naik sebesar 0,14. Dan untuk rentang kenaikan tiap variasi itu ± sebesar dari 0,02 sampai 0,05.

Bagaimana Pengaruh Terhadap Densitas pada Variasi mAs Pada Pemeriksaan Radiograf Femur. Hasil penelitian 7 sampel telah dilakukan penilaian yang  di ukur dengan alat ukur densitometer, setelah itu data di olah dengan aplikasi statistika, dari hasil analisis statistic dengan menggunakan uji friedman. Berdasarhan hasil uji pengaruh variasi mAs terhadap kualitas densitas pada hasil radiograf femur didapati hasil sebesar p-Value 0.001, terhadap p-value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh variasi mAs terhadap kualitas densitas pada hasil radiograf femur. Dan di peroleh hasil rata-rata nilai densitas dari hasil pengukuran densitas yaitu 4 mAs rata-rata densitas sebesar 0,42, pada variasi 8 mAs rata-rata densitas sebesar 0,44, pada variasi 10 mAs rata-rata densitas sebesar 0,45, pada variasi 12 mAs rata-rata densitas sebesar 0,47, pada variasi 20 mAs rata-rata densitas sebesar 0,52, dan pada variasi 25 mAs rata-rata densitas sebesar 0,54, pada variasi 32 mAs rata-rata densitas sebesar 0,57. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian ini sejalan dengan L Terri (2013), yang menyatakan  ketika mAs meningkat, kepadatan meningkat, dan Ketika mAs menurun maka densitas menurun dan juga menurut Ofori, Eric Kwasi (2016) yang mengatakan mengubah mA akan mengubah kepadatan film secara keseluruhan (menghitam) meningkatkan mA meningkatkan jumlah kepadatan radiografi karena lebih banyak sinar-X yang dihasilkan dan sebaliknya MA harus diatur untuk menghasilkan tingkat kecerahan yang memadai, dengan latar belakang hitam dan kisaran abu-abu (skala abu-abu) yang dapat diterima pada gambar, dengan memvariasikan waktu pemaparan, jumlah sinar-X yang dihasilkan dapat dikontrol. mAs selalu berhubungan dengan densitas terhadap setiap hasil radiograf terutama pada pemeriksaan femurdan juga menurut Nuramdiani (2021), mengatakan bahwa densitas citra radiograf nilai berada dalam rentang densitas yakni sekitar 0,25-2,5 . rentang dibawah 0,25 citra terlalu terang dan rentang diatas 2,5 citra terlalu gelap.  Berdasarkan didapatkan hasil Mean Rank pervariasi mAs, pada mAs 4 menunjukkan mean rank sebesar 1.00, pada mAs 8 menunjukkan mean rank sebesar 2.00, pada mAs 10 menunjukkan mean rank sebesar 3.00, pada mAs 12 menunjukkan mean rank sebesar 4.00, pada mAs 20 menunjukkan mean rank sebesar 4.00, pada mAs 25 menunjukkan mean rank sebesar 6.00, pada mAs 32 menunjukkan mean rank sebesar 7.00. Hasil pengujian ini pada mAs 32 menunjukkan hasil paling baik atau nilai yang tertinggi untuk menginformasikan radiograf phantom femur yang optimal.

Berdasarkan hasil rentang perubahan nilai densitas pada ke 7 sampel variasi mAs hasil radiograf femur yang menunjukan rentang perubahan densitas pada setiap pervariasi mAs menunjukkan perubahan dan rentang densitas, pada nilai variasi densitas terhadap 7 variasi mAs pada hasil radiograf memperlihatkan bahwa pada variasi 4 sampai 32 mAs menunjukkan nilai densitas naik sebesar 0,14. Dan untuk rentang kenaikan tiap variasi itu ± sebesar dari 0,02 sampai 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya karena rentang nilai densitas masih di dalam rentang batas yang di tentukan yaitu ,densitas citra radiograf nilai berada dalam rentang densitas atau nilai usefull density berkisar antara 0,25–2,5. Dibawah 0,25 citra terlalu terang dan di atas 2,5 citra terlalu gelap (Nuramdiani, 2021) dan juga menurut Bushong (2011) juga mengatakan bahwa rentang densitas yang baik adalah sekitar 0,25 hingga 2,5.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh variasi mAs terhadap densitas pada hasil radiograf femur Hasil Uji Friedman dan hasil mean rank penelitian dengan p-value 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, jika p-value < 0,05 dapat diketahui bahwa ada perubahan 7 variasi mAs terhadap kualitas densitas pada hasil radiograf femur. Hasil rata-rata nilai densitas pada variasi mAs yaitu 4 mAs rata-rata densitas sebesar 0,42, pada variasi 8 mAs rata-rata densitas sebesar 0,44, pada variasi 10 mAs rata-rata densitas sebesar 0,45, pada variasi 12 mAs rata-rata densitas sebesar 0,47, pada variasi 20 mAs rata-rata densitas sebesar 0,52, dan pada variasi 25 mAs rata-rata densitas sebesar 0,54, pada variasi 32 mAs rata-rata densitas sebesar 0,57. Berdasarkan hasil perhitungan rentang perubahan nilai densitas pada 7 variasi mAs terhadap hasil radiograf femur yang menunjukan rentang perubahan densitas pada setiap 7 variasi mAs nilai variasi densitas terhadap 7 variasi mAs pada hasil radiograf memperlihatkan bahwa pada variasi 4 sampai 32 mAs menunjukkan nilai densitas naik sebesar 0,14. Dan untuk rentang kenaikan tiap variasi itu ± sebesar dari 0,02 sampai 0,05.

Daftar Pustaka

Bontrager, kennet L. 2018. Textbook of  Radiographic Positiong and Related Anatomy. Missori: Mousby, Inc.

Lestari, 2019. Teknik Radiografis Medias.Penerbit Andi

L Terri, 2013. Radiographic Imaging & Exposure Fourth Edition. Elsevier.

N. P. Aryani, 2022. Analisis Pengaruh Penggunaan Faktor Eksposi Terhadap Kualitas Citra Radiograf air Berdasarkan Nilai Mean Square Errpr (MSE).

Ningtias, 2016. Pengukuran Kualitas Citra Digital Compued Radiography Menggunakan Program Pengolah Citra.

Nuramdiani, Dian. 2021, Tinjauan Densitas Radiograf Pada Berbagai Ketebalan Step Wedge Berbasis Variasi Arus Tabung. Vol.3 (2).

Ofori, Eric Kwasi, Bismark Bright Ofori-Manteaw, James N. K. Gawugah, and Jeffery Adom Nathan. 2016. “Relationship between Patient Anatomical Thickness and Radiographic Exposure Factors for Selected Radiologic Examinations.” Journal of Health, Medicine and Nursing 23(0):150–62

Rasad, Sjahriar. 2005. Radiologi Diagnostik Jakarta:Balai Penerbit FKUI

Sandstrom, 2003. Who Manual of Diagnostic Imaging:Radiographic Technique and Projection.

Sparzinanda, 2017. Pengaruh Faktor Eksposi Terhadap Kualitas Citra Radiografi, Journal Online Of Physics, Vol.3(1).

Utami, N. W M. S., Ratini, N. N., & Juliantara, I. P. E. (2020). Pengaruh kombinasi Arus tabung Sinar-X dan Waktu Eksposi Terhadap Contrast to Noise Ratio (CNR) dengan menggunakan Computed Radiography Effect of Combination of X-Ray Tube Current and Exposure time on Contrast to Noise Ratio (CNR) using Computed Radio. Buletin Fisika, 23 (1). 26-33.

Utami, 2018. Radiobiologi dasar 1. Magelang. Penerbit inti medika Pustaka.

Wita. 2018. Pengaruh factor ekposi dengan ketebalan objek pada pemeriksaan foto thorax terhadap gambaran radiografi.

Zairiana. 2017. Gambaran Pengetahuan Radiografer Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Instalasi Radiologi RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.